## RP500
序号 | 问题代码 | 问题描述 | 解决办法 | 具体操作 | 注意事项
1 | D39 | 堵包 | 冲洗电极片 | 关机拆下试剂包、 拆下试剂包的电极片 用注射器抽取冲洗液体 对进样口进行冲洗 重复冲洗10-20次 擦干电极片上的液体 把电极片装回试剂包 试剂包装到机器上然后开机 | 一定要先关机 再取下试剂包，关机用棉签再机器下方打开挡门
2 | D70 | 灯光校准不过 | 检查卤素灯 | 观察卤素灯是否烧坏 观察卤素灯上是否有水雾灰尘 | 设备关机
|  |  | 更换卤素灯 | 关机拿下卤素灯，更换的新的卤素灯 | 设备关机
|  |  | 检查氖灯 | 关机后拆机 拿出灯光模块 观察氖灯是否烧坏 | 拆机注意后后盖跟机器之间的连线
|  |  | 清洁滤波片 | 关机后拆机 拿出灯光模块 拆开灯光盒 清洁滤波片 | 拆机注意后后盖跟机器之间的连线
3 |  | 温度报警 | 清理灰尘 | 更换过滤棉 | 留意后盖上的灰尘
|  |  |  | 拆机清理灰尘 | 不能用湿巾类擦拭 尽量用毛刷或者无纺布
4 |  | BE(B)的值偏低 | 机器做质控 | 对比指控结果 | 质控一样就不是机器问题
5 | D77 | CO-ox室温度错误 | 重装试剂包 | 关机，再重装试剂包，再开机，机器的过滤网记得清理一下 | 一定要先关机再重新装
6 |  | 参数一个斜杠 | 1点、2点、全点校准
关机重启

## Epoc
序号 | 问题代码 | 问题描述 | 解决办法 | 注意事项
1 | D70 | 无法读取测试卡条形码 | 确认插卡方法正常，我们需要把卡缓慢放一般到Reader后，建议双手快速推到底，才能顺利启动Reader上的读卡器，可以多试几次 | 过程中不要触碰到测试卡的进样口
确认测试卡上二维码是否被污损，导致Reader无法扫描出来，可以换张测试卡试试
确认Reader的自检是否能够通过，做样本时Reader连Host会自动做10秒的自检，自检能过的话可以先排除是Reader本身的问题
最近Host的软件要求更新了，请确认Host-About里面软件是否过期，若不是最新的4.11.11版本，建议更新到最新软件再尝试
2 |  | Reader主机充电充不满 | 关机重启
3 |  |  | 进入管理员模式，更改系统时间到测试卡前1个月 | 过期试剂卡可能导致结果不准
4 |  | 动脉血跟静脉血钾离子数值偏差较大 | 静脉血与动脉血的钾离子偏差，大概在0.56mmol/L,静脉血是要高的，机器的差别很小
液态肝素影响，吸附阳离子
5 |  | Reader主机升级不了系统 | 低版本升级到3.35,3.35再次升级到高版本
6 |  | Host电池不行 | 更换电池 | 更换同型号的电池